## Sheet1
师宗县人民医院医学装备采购需求表
序号 | 设备名称 | 需求 | 数量（台/套） | 预算价(万元） | 备注
1 | 血气分析仪 | 1.检测项目：PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、TBil、SO2、总血红蛋白、氧合血红蛋白、还原血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白。一次性可检测上述参数，无需另加模块。计算项目：大于等于35项。 2.样本类型：动脉，静脉，毛细血管样本，胸水样本。 3.抗干扰功能：针对潜在的干扰物质，仪器可以自动进行定标消除干扰物质的影响。 4.进样器的种类：可连接注射器和毛细管，无需适配器。 5.进样口：独立进样口可不拆机随意更换，避免拆机清洗。 6.最少用血量：100ul。 7.上样至打印检测报告≤60秒。 8.数据存储量：支持5000条操作员信息。 9.进样方式：全自动进样，无需手持进样，能提醒并排除小气泡和微血凝块。 10.试剂：一体化抛弃型分析试剂包内含电极,无需使用单独电极卡或测试卡等其它耗材。 11.血氧模块：试剂盒内置血氧检测模块，不增加试剂成本。 12.质控方式：手动定期质控。也可选择添加独立的全自动质控试剂盒，可设置安排质控周期并自动执行质控，原装液体质控。 13.定标方式：全自动定标校准，无需单独试剂或气体定标。 14.配备不低于10英寸的全彩触控屏。 15.连接：可连接计算机和网络；支持LIS、HIS系统及远程监管系统，并自动抓取定标和质控数据。 16.仪器维护：试剂盒内置进样端口，进样装置免维护。主机无管路及进样针，无需更换进样针、进样垫圈及支架等耗材。 17.试剂包有多重规格可选。 | 1 | 0.4 | 相应配套耗材