## Sheet1
2024-YXZB-01师宗县人民医院医学装备采购需求表（二次）
序号 | 设备名称 | 需求 | 数量（台/套） | 预算价(万元） | 备注
1 | 动态血压监测仪 | 1、品牌产地：国产品牌 2、测量方法：示波震荡法（阶梯放气） 3、测量精度: ±3mmHg *4、测量范围：收缩压：60-260mmHg、舒张压：20-210mmHg、心率：40-200bpm 5、记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。 6、测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。 7、测量间隔：支持5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。 8、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，液晶屏上面提供电池电量查看。 9、支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数。 *10、支持记录血压脉搏波原始波形，分析软件可显示每组血压脉搏波形并支持二次编辑和修正。 11、电池：2节5号碱性电池，支持72小时连续记录。 12、数据通讯：支持Type-C数据线（与手机通用） 13、蓝牙传输功能 14、体积小巧，佩戴方便，单键操作，重量≤160克。 15、软件支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。 16、弧形无金属环袖带设计，弹扣式插拔，内带纯棉防滑内衬，内囊可换洗。 17、软件支持动态血压报告自动分析结论，可基于各种分析标准设置自动分析策略。 *18、软件支持RPP、血压变异性系数、动态动脉僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。 *19、软件支持错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。 20、软件提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。 21、软件支持多种常用（大医院推荐）的报告模板可选，支持报告自定义功能。 *22、软件支持儿童自动血压自动分析功能，可以根据输入的年龄、性别和身高自动得出诊断标准。 23、血压支持与医院现有动态血压分析软件兼容，数据可直接导入分析出具诊断报告。 24、支持网络化功能，支持接入医院HIS系统，自动获取患者信息和报告回传归档。支持院外远程模式， 动态血压原始数据支持远程传输，实现分散式采集，集中分析诊断。 | 7 | 6.86
2 | 层流床 | 1.该器械主机外形尺寸:长2.3m，宽1.05m，厚0.27m(根据临床需要可定制调整)。 2.内部净高和总高尺寸:净高1.65m，可根据门框净高和对内部空间的需求进行可调,总高尺寸:1.92m现货可调(根据临床需要可定制调整);插拔式支撑腿可静音移动。 3.该器械主体材质:冷轧钢板静电喷塑、工艺均为无缝焊接。 4.空气洁净度等级与判断:100级即IS05级、通过器械上自带的激光传感液晶屏六通道空气质量监测仪，可随时实时监测包括粒径在0.3、0.5μm尘埃数量并判断洁净度。 5.显示方式:液晶屏多界面显示，并具有多种实用的传感系统，可精确显示温度、湿度和空气污染的等级。温度范围包含但不限于:1-100℃、湿度范围:0-100%。 6.控制方式:低斜角度轨道下降式控制盒、微电脑轻触控制系统，可遥控可定时，并配备随时启用机械应急控制器;具有过滤器寿命报警。隐藏式紫外线控制器、防止误操作。 7.过滤吸附装置:整块无拼接大尺寸HI4高效酶过滤器、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗可见过滤装置。 8.沉降菌与验证:≤1个CFU/平皿、提供沉降菌检测皿。 9.噪音与风机:≤46dB(低噪音风机2台双风路)、可视蜂窝式降噪材料。10.风速风量可调节:风速包含但不限于0.15-0.35m/s、高中低三档可调节风量包含但不限于600-1200m3。围帘内维持正压、自净时间不低于5分钟。 11.照明和杀菌:配有LED防撞床头照明灯:照度≥300LX、配有双紫外线杀菌灯。 12.更多人性化的临床装备:输液悬挂架式、储物柜、多孔USB充电口。 13.随机常用耗材:不同材质的高透明围帘各一套，共2套;不同材质的初效过滤器各一套，共两套。 | 1 | 2.2
3 | 生物显微镜+摄像头 | 一、生物显微镜 1.光学系统：UIS2光学系统（无限远光学系统）； 2.明场照明系统：内置科勒照明系统，LED长寿命光源，功耗≥2.4W，光源寿命≥60000小时； 3.聚光镜：通用7孔位聚光镜，满足2X-100X观察。 4.物镜：固定五孔、向内旋转 5.载物台：人机工程学机械式低位载物台设计，单手样品夹片器（可选双样本夹，薄型样品垫）； 6.观察筒：30度倾斜三目观察筒（抗菌），瞳距调整范围48-75mm，视场数≥20mm；带屈光度调节，眼点高度360°可旋转调节，调节范围375.0-427.9mm，光路选择：目镜/相机=50/50固定； 7.光学元件：采用无铅玻璃，环保设计，能确保获得持续清晰的图像，即使在湿热的环境中工作也不受影响。 二、显微镜摄像头 1.2000万像素CMOS芯片相机； 2.采集分辨率≥5472 x 3648 像素； 3..≥1英寸靶面，≥2.4×2.4um像元； 4..全幅全分辨率采集帧速不小于30fps（USB 3.0）； 5..具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理； 6.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。 | 1 | 6.5