## Sheet1
2024-YXZB-02师宗县人民医院医学装备采购需求表（01包）
序号 | 设备名称 | 需求 | 数量（台/套） | 预算价(万元） | 备注
1 | 血型血清学离心机 | 技术参数： 1.最高转速：不小于4800rmp 2.最大相对离心力：不小于2000g 3.最大处理量：0.25ml-1ml*12支，长度65-80mm,外径10-13mm玻璃管 4.速度控制方式：按键 5.耗电量/发热量：56W 6.配有两个转子：淋巴球清洗用转子，红血球清洗用转子。 | 1 | 5
2 | 高频热合机 | 产品特性： 1.仪器控制程序化，仪器自动调整电压 2.热合无溶血现象，采用进口部件，确保仪器可靠性 3.采用先进继电器, 性能可靠 4自动热合封管，密封牢固，热合处易分开 技术参数： 热合电压：自动调压 控制方式：电脑微处理器 热和时间：0.1～9.9秒可调 热合方式：自动热合 适用材料：外径ф4mmф6mm 塑料管壁厚≤1mm | 1 | 0.5
3 | 血浆解冻仪 | 解冻方式：要求采用上下水箱恒温循环方式。 温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃。 水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头。 4. 最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min 。 5. 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。 6. 清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。 7. 解冻数据采集：核心温度的采集时间为每分钟采集一次；以确保在血液解冻时对解冻血液核心温度的精准控制。 8. ★多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。 9. ★操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及模拟血浆袋核心温度的变化曲线（需提供实景照片佐证） 10. ★解冻框：解冻框材质须采用不锈钢材质。 | 1 | 12
4 | 血小板恒温振荡保存箱 | 采用双微处理机技术，控温准确；配备冗余温度传感器，无需停机即可自行切换；热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音、隔热； 独立的振荡监测系统，实时监控振荡小车的运行；配备后备电池，可在断电情况下及时报警。 技术参数： 1.温控范围：22℃±2℃ 2.报警温度：＜20℃、＞24℃ 2.振荡幅度：50mm±5mm 3.振荡频率：60次／分工作方式：连续往复（左右）、水平振荡. 4.环境温度：5℃～35℃ 5.箱体：立式 6存放袋数：＞5 袋（机采袋）/ 10 袋（手工分离袋） | 1 | 2.6
5 | 4℃血液冷藏箱 | *1.门体：采用立式单门设计，自关门功能。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 *3.显示：高清液晶触摸大屏显示，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 *7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发。 8. 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。 *10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。 *11.冷凝风机：进口品牌EBM冷凝风机。 *12. 噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。 13.有效容积400L。 *14. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 *15.箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 | 1 | 4
6 | 生物显微镜 | *1、光学系统：UIS2光学系统（无限远光学系统）； 2、调焦机构：载物台高度调节聚焦，调焦旋钮张力可调节，配备聚焦限位装置，有效防止误操作导致的物镜及载玻片损坏； *3、照明系统：内置科勒照明系统，LED长寿命光源，功耗2.4W，光源寿命≥60000小时； 4、聚光镜：阿贝聚光镜,数值孔径1.25（浸油时），内置孔径光阑； 5、物镜转盘：向内侧旋转的固定4孔物镜转盘； *6、物镜：平场消色差物镜，物镜齐焦距离国际标准≤45mm 7、载物台：人机工程学机械式低位载物台设计。 *8、观察筒：30度倾斜三目观察筒（抗菌），瞳距调整范围48-75mm，视场数≥20mm； 9、目镜：目镜10X，带眼罩，视场数≥20mm； 10、光学元件：采用无铅玻璃，环保设计，能确保获得持续清晰的图像，即使在湿热的环境中工作也不受影响。 | 1 | 2.5
7 | 2~8℃医用冷藏箱 | 1.有效容积：≥300L 2.额定功率：300W 3.化霜性能：自动化霜 4.箱内制冷方式：风冷 5.门锁有无：双锁 6.底脚和脚轮：4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠 7.故障报警功能说明 箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；当传感器通讯故障时，产品会进行报警； 8.数据保存：产品支持选配USB模块，可以存储产品正常运行时的温湿度值，存储容量为10年，保证了数据的可追溯性。 | 1 | 2.5